SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu medycznego”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 221 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Numer sprawy: ZP/72/ZCOSzpSp/2019

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 33.10.00.00-1 -– Urządzenia medyczne

Zatwierdziła:

…………………………………………………

Dyrektor

Iwona Łobejko

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa i zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

- Załączniki:

- załącznik nr 1 – Formularz oferty

- załącznik 1a – Formularza asortymentowo-cenowy

- załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie przesłanek wykluczenia z postępowania

- załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie przynależenia do grupy kapitałowej

- załącznik nr 5 – Wzór umowy

- załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa sprzętu medycznego” Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet  nr 1 – Pompy strzykawkowe dwutorowe

Pakiet nr 2  – Pompy strzykawkowe jednotorowe

Pakiet nr 3  -  Pompy objętościowe

Pakiet nr 4 – Audiometr

Pakiet nr 5 – Spirometr

Pakiet nr 6 – Lampa zabiegowa

2.Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ.

3.Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

4.Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:  do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) Warunki

- O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1.Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1                            pkt. 12 – 23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem nie więcej niż dwóch dostaw zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:

Pakiet nr 1	27 000,00 zł

Pakiet nr 2	27 972,00 zł

Pakiet nr 3	9 720,00 zł

Pakiet nr 4	13 500,00 zł

Pakiet nr 5	4 698,00 zł

Pakiet nr 6	4 320,00 zł

d) ) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy przedłożyć wraz z ofertą.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez  wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w pkt. VI.1 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SIWZ.

2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz oświadczeń wymienionych w pkt. VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

7.W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa:

- w pkt. VI.1, VI.5 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- w pkt. VI.8  SIWZ Wykonawcy składają łącznie;

8.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana,    Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczenia wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą przy zachowaniu zasad opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca   2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Ponadto do oferty należy załączyć:

## Formularz ofertowy – wzór formularza Załącznik nr 1 do SIWZ

2)   Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1a do SIWZ

## 3)   Załącznik nr 6  –Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

## 4)Potwierdzenie wniesienia wadium

## 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;

## 6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej).

VI.A WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W SIWZ – NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

1.Oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie).

2.Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że proponowane urządzenia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, tj.

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

3.Opisów  (Prospekt lub folder lub broszurę lub katalog)  dla oferowanego sprzętu, pozwalające na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wszystkich podstawowych wymagań określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Uwaga. Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć na dokumentach (np. prospektach, folderach, broszurach lub katalogach) przy opisie nr parametru z załącznika nr 6,  który potwierdza spełniania przez oferowane dostawy wszystkich podstawowych wymagań określonych przez Zamawiającego

Uwagi do pkt. VI SIWZ

- Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

2.    Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o    których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo  podwykonawca ,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

4.Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl lub ewentualnie faxem na nr  032 262 34 22.

5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP/72/ZCOSzpSp/2019

6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :

W kwestiach formalnych – Anna Wojtczyk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet nr 1	500,00 zł

Pakiet nr 2	518,00 zł

Pakiet nr 3	180,00 zł

Pakiet nr 4	250,00 zł

Pakiet nr 5	87,00 zł

Pakiet nr 6	80,00 zł

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Handlowy w warszawie S.A  - nr konta 65 1030 1508 0000 0008 0375 6031 z oznaczeniem: ZP/72/ZCOSzpSp/2019 ,,Dostawa sprzętu medycznego”

3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

4. Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza (przelew),

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.1. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.

5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 Ustawy . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na adres poczty elektronicznej podany w pkt. VII. 4.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  30 dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i  wymaganiami SIWZ.

3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

6.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

8.Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 - 4 i 8 niniejszej SIWZ (może zawierać oświadczenie wskazane w rozdziale VI. pkt. 5);

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.). Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)  Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy w jednej z form określonych w pkt. VII. 1 SIWZ.

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia  13.12.2019r   do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, piętro I i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:

„Oferta w postępowaniu na „Dostawa sprzętu medycznego”

nr sprawy: ZP/72/ZCOSzpSp/2019

NIE OTWIERAĆ przed dnia 13.12.2019r o godz. 10:30"

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską..

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu  13.12.2019r  o godz. 10:30 w siedzibie  Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13; nr pok. 213.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp.

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i istotnych warunkach umowy.

2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN) w wysokości brutto oraz podać wartość netto, jak również stawkę należnego podatku VAT.

3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

4. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

5.Wszystkie ceny określone przez oferenta nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

6 Płatność dokonana zostanie w terminie do 60 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT za każdy miesiąc kalendarzowy.

8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryterium:

  - Kryterium oceny ofert:

Cena  – 60%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena” :

Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 ppkt.

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 60%

Okres Gwarancji – 40 %

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „okres gwarancji ” :

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancje  do 24 miesięcy otrzyma 0 ppkt

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancje  do 30 miesięcy otrzyma 50 ppkt

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancje  do 36 miesięcy otrzyma 100 ppkt

  - Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Po dokonaniu przeliczeń wg. powyższych wzorów, uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (Cena - 60%,okres gwarancji -40%) i podsumowane.

  - Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

- Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

7.Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XIX. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, tel. 32 6212048, fax 32 6212048, e-mail: szpital@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych.

- „Polityka ochrony danych osobowych” obowiązująca w Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  w  Dąbrowie Górniczej:   tel. 32 6212048, e-mail: iod@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie której niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

Opracował : st. inspektor Małgorzata Malinowska

Zaakceptował pod względem formalnym : Anna Wojtczyk

Zaakceptował pod względem merytorycznym: Urszula Matysiak

Zaakceptował pod względem merytorycznym: Łukasz Zieliński

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

Załącznik nr 1

FORMULARZ   OFERTY

do postępowania na „Dostawa sprzętu medycznego”

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?   TAK  /  NIE

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz   jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (pkt. XIII.9. SIWZ) w zakresie ……………………………***

Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym:

Pakiet nr ………………

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Gwarancja |
| --- | --- | --- |
|  |  | ………… miesięcy ( należy wpisać 24,30,36 miesięcy) |
|  |  | xxxxx |

Uwaga :

* Wpisać właściwy nr i nazwę Pakietu i  powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

III. Termin realizacji zamówienia – do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

III. Akceptuję termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. Oświadczam, że:

1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

4.oferowane produkty odpowiadają określonym przez Zamawiającego w SIWZ wymaganiom.

5.przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	               podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 1a

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO-  CENOWY

Składając w imieniu :

………………………………………………………………………………………………………………

ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Dostawa sprzętu medycznego”

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa dwutorowa | Szt | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa jednotorowa | Szt | 14 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa objetosciowa | Szt | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audiometr | Szt | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr | Szt | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 6

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa | Szt | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Dostawa sprzętu medycznego ”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. tj.:

- w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem nie więcej niż dwóch dostaw zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:

Pakiet nr 1	27 000,00 zł

Pakiet nr 2	27 972,00 zł

Pakiet nr 3	9 720,00 zł

Pakiet nr 4	13 500,00 zł

Pakiet nr 5	4 698,00 zł

Pakiet nr 6	4 320,00 zł

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. ………………………………………….SIWZ (wskazać pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której określono warunki udziału w postepowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Dostawa sprzętu medycznego”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy  Pzp*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

*-   	      *niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Pzp, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostawa sprzętu medycznego”

oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

.................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

[w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania powyższego oświadczenia]

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie				                              upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……………………………. roku w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy:

Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych ZOZ w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000054321,NIP 629-21-15-781, Regon 000310077,

reprezentowanym przez :

Dyrektora	- 	Iwonę Łobejko

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Dalej zwani wspólnie także „Stronami”

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: ZP/72/ZCOSzpSp/2019/ w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego: Pakiet nr ……….. (dalej także „przedmiot umowy”).

2.Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy oraz przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy wraz z jego wydaniem, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić umówioną cenę (wynagrodzenie).

3.Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w ofercie Wykonawcy (pod względem asortymentowym i ilościowym), stanowiącej integralną cześć umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:

a) posiada wszelkie wymagane przepisami certyfikaty i atesty,

b) jest fabrycznie nowy w tym nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji oraz wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w szczególności nie jest przedmiotem zastawu oraz nie jest obciążony innymi prawami osób trzecich.

5. Wykonawca zapewni rozładunek, montaż, konfigurację przedmiotu umowy.

6.  Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej w siedzibie użytkownika.

§2

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy

            - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, po wcześniejszym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego.

            - Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest teren siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 13 w Dąbrowie Górniczej (dalej „Miejsce dostarczenia”). Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

            - Należyta realizacja obowiązków Wykonawcy, zostanie potwierdzona przez strony w treści protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.

            - Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez strony po całkowitym zakończeniu wszystkich dostaw przedmiotu umowy składających się na przedmiot umowy oraz przedłożeniu harmonogramu przeglądów.

            - W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający w ciągu 24 godz. od stwierdzenia powyższych faktów powiadomi Wykonawcę, który w ciągu kolejnych 7 dni zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową lub usunięcia wad, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

            - Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy jeżeli:

1) przedmiot umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) opakowanie przedmiotu umowy będzie naruszone,

3) dostarczony przedmiot umowy nie będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

7.W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy

a) Zamawiający reprezentowany będzie przez: ................................ nr telefonu .........................

b) Wykonawca reprezentowany będzie przez: ................................. nr telefonu ...............................

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie obliczone zgodnie z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Stronami.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w załączniku nr 1 do umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty.

3. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy wynosi:

Pakiet nr …………

- wartość netto ............................................. słownie .....................................

- podatek VAT ....% ..................................... słownie ....................................

- wartość brutto ............................................. słownie ........................................

4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli obu Stron końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ustęp 4 niniejszej umowy

5. Termin płatności faktur VAT wynosi 60 dni i będzie liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Towar wyszczególniony na fakturach VAT , będzie zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

9. W sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT określona w § 3 ust. 3, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy z zakresie kwoty podatku VAT i w konsekwencji odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, poprzez obliczenie tych kwot w oparciu o nową stawkę podatku VAT.

10. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781.

§ 4

Gwarancja jakości.

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot umowy. Rękojmia za wady (dalej także „rękojmia”) i gwarancja jakości (dalej także „gwarancja”), o których mowa powyżej, obejmują także montaż i instalację przedmiotu umowy. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczony jest od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy i wynosi ………………………….. (dalej także „okres gwarancji i rękojmi”). W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni serwis przedmiotu umowy w ramach którego zobowiązany będzie dokonywać m.in. przeglądu przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się każdorazowo o czas odpowiadający terminowi od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancji na przedmiot umowy, w tym na materiały, urządzenia, komponenty, stanowiące elementy składowe przedmiotu umowy, dla których podmiot trzeci (producent) udzielił gwarancji.

4. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta (cesja praw z tytułu gwarancji).

5. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia reklamacji na nr faksu bądź adres e-mail Wykonawcy. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

6. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od uznania reklamacji jest zobowiązany do naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy zgodny z Umową.

7. Przy drugim zgłoszeniu reklamacji co do tego samego przedmiotu umowy, Wykonawca uznając reklamację zobowiązany jest wymienić przedmiot umowy na zgodny z Umową.

8. W przypadku opóźnień w usuwaniu wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia we własnym zakresie bądź zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

9. Wykonawca usuwać będzie wady w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. Za szkody powstałe przy usuwaniu wad odpowiada Wykonawca.

§ 5

Kary umowne

    - Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy;

2) w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 1 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy ponad terminy ustalone w umowie, w tym termin z § 2 ust.1 umowy;

3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi za wady oraz opóźnienia w wykonaniu przeglądu  w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek wynikających z uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego ponad termin określony w § 4 ust. 6 umowy;

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 6

Zakaz czynności skutkujących zmianą wierzyciela

1.     Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

2.     Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

3.     Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;

- umorzenie długu Zamawiającego do wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

4.     W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§7

Zmiany umowy

- Dopuszcza  się w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku:

- gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.

- obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

- gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- zmiany:

– numeru katalogowego przedmiotu umowy lub

– nazwy przedmiotu umowy przy zachowaniu jego tożsamości i parametrów lub

– parametrów przedmiotu umowy na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu

- w przypadku zmian określonych w pkt. c) i d), Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie, aktualne dokumenty wymagane w SIWZ co do przedmiotu zamówienia.

- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zmiany wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§8

Zasady BHP dla Wykonawców

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§9

Zasady środowiskowe dla Wykonawców

  - Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

2. Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownikiem Sekcji  Środowiska i Higieny.

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.

4. Wykonawca musi dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny

§ 10

Postanowienia końcowe

    - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Załączniki do umowy, oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy.

    - Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd siedziby Zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								 WYKONAWCA

Załącznik nr 6

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Pakiet nr 1 Pompy strzykawkowe dwutorowe – 10 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Pompa infuzyjna dwutorowa | Tak |  |  |
| 2. | Pompa z możliwością rozpięcia na dwa niezależne tory pomp | Tak |  |  |
| 3. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | Tak, podać |  |  |
| 4. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |  |
| 5. | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy | Tak |  |  |
| 6. | Szybkość dozowania min. 1800 ml/h | Tak, podać |  |  |
| 7. | Szybkość dozowania bolus-a do 2000 ml/h | Tak, podać |  |  |
| 8. | Bolus manualny i automatyczny | Tak, podać |  |  |
| 9. | Programowanie parametrów podaży bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |
| 10. | Zmiana parametrów bolus-a bez wstrzymywania infuzji | Tak |  |  |
| 11. | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |
| 12. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min., godz., dobę. - mol, nmol, mmol, μmol | Tak, podać |  |  |
| 13. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | Tak |  |  |
| 14. | Infuzja profilowa; min. 18 faz. | Tak, podać |  |  |
| 15. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku - koncentracji leku - szybkości dozowania (dawkowanie) - całkowitej objętości (dawki) infuzji - parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) - parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki min. 110 leków | Tak, podać |  |  |
| 16. | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów. | Tak, podać |  |  |
| 17. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |  |
| 18. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |  |
| 19. | Rozbudowany system alarmów: - 5 min do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - okluzja - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona | Tak |  |  |
| 20. | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | Tak |  |  |
| 21. | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |  |
| 22. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h | Tak, podać |  |  |
| 23. | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | Tak, podać |  |  |
| 24. | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak, podać |  |  |
| 25. | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. Następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania (dawkowanie) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, - typ wybranej do infuzji strzykawki, - stan naładowania akumulatora. | Tak, po |  |  |
| 27. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |  |
| 28. | Waga do 2.5 kg | Tak, podać |  |  |
| 29. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | Tak, podać |  |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |  |
| 30. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim. | Tak |  |  |
| 31. | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |
| 32. | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji co najmniej - 1 przegląd w roku. | Tak, podać |  |  |
| 33. | Reakcja serwisu w ciągu 48h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |  |
| 34. | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |  |
| 35. | Szkolenie użytkowników aparatu w czasie trwania gwarancji jak i w czasie pogwarancyjnym.(bezpłatnie) | Tak, podać |  |  |
| 36. | W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 37. | W okresie pogwarancyjnym w przypadku awarii aparatu wstawienie bezpłatnie sprzętu tej samej klasy na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 38. | Serwis pogwarancyjny przez okres minimum 10 lat | Tak, podać |  |  |
| 39. | Dwie naprawy tego samego zespołu w okresie gwarancji, skutkuje wymianą urządzenia na nowe | Tak |  |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

………………..

Data i podpis

Pakiet nr 2 Pompa strzykawkowa jednotorowa – 14 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowe rok produkcji od 2019r |  |

| L.p. | - Parametr / warunek | - Wymagany - parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompy strzykawkowe | Tak |  |
| 1 | Strzykawka automatycznie, precyzyjnie mocowana od przodu. | Tak |  |
| 2 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą. | Tak |  |
| 3 | Masa pompy max. 1,5 kg. | Tak, podać |  |
| 4 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. | Tak |  |
| 5 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach. | Tak |  |
| 6 | Dokładność mechaniczna <<±0,5%. | Tak |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h. | Tak |  |
| 8 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. | Tak |  |
| 9 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | Tak |  |
| 10 | Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu. | Tak |  |
| 11 | Możliwość współpracy wszystkich pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny. | Tak |  |
| 12 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi – udokumentowana działającymi instalacjami. | Tak |  |
| 13 | Możliwość programowania szybkości infuzji w ml/h oraz innych jednostkach takich jak: ng, mg, mcg, U,Ku,μg,μU ,μmmol mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). | TAK |  |
| 14 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. | TAK |  |
| 15 | Możliwośc wielu trybów infuzji w tym infuzja ciągła , z przerwami, profil ( do 24 cykli) | Tak |  |
| 16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 – 99,99ml/h programowana co 0,01 ml/godz. | TAK |  |
| 17 | Automatyczny napęd strzykawki. | Tak |  |
| 18 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 Biblioteka Leków zawierająca min. 600 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup. | TAK |  |
| 19 | Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów. | TAK |  |
| 20 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 21 | Menu w języku polskim. | Tak |  |
| 22 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak |  |
| 23 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1 – 9999 ml. | Tak |  |
| 24 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin. | Tak |  |
| 25 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – 3 pompy. | Tak |  |
| 26 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA. | Tak |  |
| 27 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak |  |
| 28 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki. | Tak |  |
| 29 | Możliwość zaprogramowania bolusa od 0,1 ml/h do min1000ml/h | Tak |  |
| 30 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 31 | Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 32 | Bezpłatne w okresie obowiązywania gwarancji: - instalacja - szkolenie personelu, - przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją obsługi | Tak |  |
| 33 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | Tak |  |
| 34 | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski | Tak |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Pakiet nr 3 Pompy objętościowe – 3 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy, rok produkcji od 2019 r. |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1 ochrona przed porażeniem prądem. Klasa II, CF. | Tak |  |  |
| 2. | Ochrona przed wilgocią IP22 | Tak |  |  |
| 3. | Zewnętrzne źródło zasilania – zasilanie przez zasilacz zewnętrzny IP42 | Tak |  |  |
| 4. | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 15 godzin pracy przy przepływie 5 ml/godz. | Tak, podać |  |  |
| 5. | Masa pompy max 1,5 kg. | Tak, podać |  |  |
| 6. | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 2 300 cm3 | Tak, podać |  |  |
| 7. | Prędkość infuzji w zakresie 0,1 do 99,99. 0,1 -99,99 ml programowana co 0,01 ml. | Tak |  |  |
| 8. | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1-1200 ml/h | Tak |  |  |
| 9. | Dokładność zgodnie z normą 60601-2-24 mechaniczna ≤+ 0,5% ze skalibrowanym drenem ≤+5% | Tak |  |  |
| 10. | Wykrywanie pęcherzyków powietrza: Wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0,01 ml Alarm 0,02 – 0,3 ml Objętość skumulowana 1,5 ml/h Możliwość ustawienia objętości skumulowanej w zakresie 0,5-3,8 ml/h | Tak |  |  |
| 11. | Odłączalny, nie składany uchwyt do przenoszenia 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | Tak |  |  |
| 12. | Mocowanie do pionowego statywu/rury do 3 pomp jednym uchwytem, zasilanych jednym przewodem. Odłączalny, nie składany. | Tak |  |  |
| 13. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet – złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. | Tak |  |  |
| 14. | Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych każdej pompy o PCA, PCEA | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych każdej pompy o TCI | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość pracy w systemie kontrolowanej insulinoterapii | Tak |  |  |
| 17. | Dokładność mechaniczna ≤+ 0,5% | Tak |  |  |
| 18. | Biblioteka leków zawierająca co najmniej 600 leków z możliwością podzielenia na min. 15 grup. Nazwa leku powinna być wyświetlana w czasie infuzji. | Tak, podać |  |  |
| 19. | Możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | Tak |  |  |
| 20. | Blokada nastawień hasłem 3 poziomy | Tak |  |  |
| 21. | Możliwość zaprogramowania limitu objętości do podania | Tak |  |  |
| 22. | Możliwość zaprogramowania czasu infuzji od 0,01-99,59 | Tak |  |  |
| 23. | Niski pobór mocy nie więcej niż 10W | Tak, podać |  |  |
| 24. | Podświetlany panel sterowania i klawisze (tzw. tryb nocny) | Tak |  |  |
| 25. | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
| 26. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |  |
| 27. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim. | Tak |  |  |
| 28. | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |
| 29. | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta | Tak |  |  |
| 30. | Reakcja serwisu w ciągu 48h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji. | Tak |  |  |
| 31. | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |  |
| 32. | Bezpłatne szkolenie użytkowników sprzętu w czasie trwania gwarancji | Tak |  |  |
| 33. | W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 34 | Dwie naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji, skutkuje wymianą urządzenia na nowe | Tak |  |  |
| 35. | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | Tak |  |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

| Pakiet nr 4 Audiometr z Typometrem – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy, rok produkcji od 2019r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Audiometr diagnostyczny umożliwiający wykonanie audiometrii tonalnej | Tak |  |  |
|  | Audiometr diagnostyczny: klasa II | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł tympamopetrii | Tak |  |  |
|  | Waga do 2 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Pobór mocy nie większy niż 10 W | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w trybie automatycznym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie audiometru w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 4,0 cala | Tak, podać |  |  |
|  | Wydruk zapisu badania z wbudowanej drukarki termicznej audiometru | Tak |  |  |
|  | Audiometr wyposażony we wbudowany mikrofon | Tak |  |  |
|  | Raport z badań w języku polskim | Tak |  |  |
| Audiometria tonalna |  |  |  |  |
|  | Audiometria dwukanałowa | Tak |  |  |
|  | Tryb badania: przewodnictwo powietrzne oraz kostne | Tak |  |  |
|  | Sposób podawania bodźca – przy użyciu sensora dotykowego | Tak |  |  |
|  | Zakres bodźca dla przewodnictwa kostnego minimum 250-7000 Hz. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres bodźca dla przewodnictwa powietrznego minimum 125-7000 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Wartość dokładności częstotliwości minimum 0,1% | Tak, podać |  |  |
|  | Wartość natężenia bodźca w zakresie minimum: - 10 do 120 dB dla przewodnictwa powietrznego - 10 do 80 dB dlaprzewodnictwa kostnego Ze skokiem co 5 dB. | Tak, podać |  |  |
|  | Maskowanie szumem min. 2 rodzaje (opisać) | Tak, podać |  |  |
|  | Modulacja tonu falą sinusoidalną o częstotliwości min. 5 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Metoda prezentacji bodźca: ciągła oraz pulsacyjna z możliwością regulacji (opisać) | Tak |  |  |
| Tympamometria |  |  |  |  |
|  | Badanie tympamometrii | Tak |  |  |
|  | Dwa typy badania tympamometrii: bezwzględny oraz skompensowany | Tak |  |  |
|  | Badanie odruchów mięśnia strzemiączkowego dla pobudzenia ipsilateralnego oraz kontralateralnego | Tak |  |  |
|  | Różne sposoby badania odruchów mięśnia strzemiączkowego (stała oraz narastająca intensywność bodźca i możliwość badania z automatycznie wykrywanym progiem odruchu) | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwość bodźca dla badania odruchów co najmniej od 500 do 3500 Hz. | Tak, podać |  |  |
|  | Badanie rozpoczynane poprzez przycisk w sterowniku sondy bądź z interfejsu urządzenia | Tak |  |  |
|  | Badanie rozpoczynane poprzez przycisk w sterowniku sondy bądź z interfejsu urządzenia | Tak |  |  |
|  | Pomiar podatności w zakresie 0,2 do 8,0 ml +/- 0,5 ml | Tak, podać |  |  |
|  | Poziom ciśnienia określany przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Poziom ciśnienia regulowany w zakresie min. -500 do + 400 daPa, z szybkością od 50 do 300 daPa/sek | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań z trybu automatycznego po włożeniu końcówki sondy do ucha |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Sonda pomiarowa – metalowa, rozbieralna (w celu wyczyszczenia) | Tak |  |  |
|  | Zestaw do czyszczenia sondy | Tak |  |  |
|  | Zestaw oliwek usznych – co najmniej 6 rozmiarów – po 10 sztuk z każdego rozmiaru. | Tak |  |  |
|  | Testery do tympapometrii | Tak |  |  |
|  | Słuchawka do badań kontralateralnych | Tak |  |  |
|  | Przewód USB | Tak |  |  |
|  | Przycisk odpowiedzi pacjenta | Tak |  |  |
|  | Zasilacz sieciowy zewnętrzny | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie oraz interfejs do obsługi audiometru za pomocą komputera w języku polskim. | Tak |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników aparatu w czasie trwania gwarancji jak i w czasie pogwarancyjnym. | Tak, podać |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwanie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak, podać |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji. | Tak, podać |  |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

| Pakiet nr 5 Spirometr – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy, rok produkcji od 2019r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |
|  | Spirometr do wykonywania badań diagnostyki układu oddechowego | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD min 5 cali | Tak |  |  |  |
|  | Panel dotykowy | Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna oraz funkcyjna | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna (zakładanie papieru easy-load) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pamięć min. 800 badań | Tak, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja wyników badań na ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 260x200x55 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Badane parametry: - maksymalna wentylacja dowolna MVV - pojemność VC, ERV, IC, TV, FR, MV - natężona pojemność wdechowa i wydechowa: FVC, FEV1, FEV6, FEV1%FVC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu +/- 18 litra na sekundę | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej korekcji BTPS | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w głowicy | Tak |  |  |  |
| Wyposażenie spirometru |  |  |  | . |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja dla użytkownika w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Głowica kalibracyjna | Tak, podać |  |  |  |
|  | Głowica pneumotachometryczna – 30 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Klips na nos – 30 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przewód powietrzny – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Papier do spirometru – 3 rolki. | Tak |  |  |  |
|  | Kabel zasilający | Tak |  |  |  |
| II. Inne |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym w przypadku awarii aparatu wstawienie bezpłatnie sprzętu tej samej klasy na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników aparatu w czasie trwania gwarancji jak i w czasie pogwarancyjnym. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwanie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji. | Tak, podać |  |  |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy, rok produkcji od 2019 r. |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |
| 1. | Lampa zabiegowa wyposażona w 1 oprawę oświetleniową na statywie jezdnym. Konstrukcja stelaża zapewniająca stabilność lampy i umożliwiająca jej łatwe przemieszczanie. Stelaż wyposażony w koła – rolki antystatyczne i uchwyt do przemieszczania | Tak |  |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię białych diod świecących LED. | Tak |  |  |
| 3. | Czasze oświetleniowe o kształcie dostosowanym do pracy z nawiewem laminarnym. Obudowa oprawy wykonana ze stopów metali lekkich | Tak |  |  |
| 4. | Matryca diodowa złożona z maksymalnie 19-20 punktów LED | Tak |  |  |
| 5. | Oprawa o natężeniu oświetlenia min. 60 kLux / 1 m. | Tak |  |  |
| 6. | Zakres regulacji średnicy pola operacyjnego: co najmniej 15  25 cm. | Tak |  |  |
| 7. | Współczynnik odwzorowania barw - Ra: min. 95 | Tak |  |  |
| 8. | Temperatura barwowa 4500°K +/- 200°K | Tak |  |  |
| 9. | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 C. | Tak |  |  |
| 10. | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 50  100 %, regulatorem umieszczonym na czaszy. | Tak |  |  |
| 11. | Oprawa wyposażona w włącznik, umieszczony na czaszy | Tak |  |  |
| 12. | Żywotność układu świetlnego min. 40 000 h | Tak |  |  |
| 13. | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 3 szt.. | Tak |  |  |
| 14. | Lampa z uchwytem umieszczonym z boku czaszy w miejscu nie zaburzającym wiązki światła. | Tak |  |  |
| 15. | Zużycie energii max. 28 W | TAK, podać |  |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |  |
| 37. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  |  |
| 38. | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |
| 39. | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta | Tak |  |  |
| 40. | Reakcja serwisu w ciągu 24h (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji. | Tak |  |  |
| 41. | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |  |
| 42. | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu w czasie trwania gwarancji | Tak |  |  |
| 43. | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | Tak |  |  |

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu

3)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.