SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

„Dostawa kardiotokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 221 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1574  z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP

I. ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 p. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiotokogramu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG

- Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do siwz.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7

- Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV )

Kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia : 21 dni od podpisania umowy

Termin realizacji zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w formularzu ofertowym Wykonawcy.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A) Warunki

- O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1.Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1                            pkt. 12 – 23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej dostawy sprzętu medycznego  o wartości netto nie mniejszej niż :

| Pakiet nr 1 | 8.000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 | 3.000,00 zł |
| Pakiet nr 3 | 200,00 zł |
| Pakiet nr 4 | 20.000,00 zł |

d) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez  wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli       
               wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmie podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednio oświadczenia określone w pkt. VI.1 siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SIWZ.

2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz oświadczeń wymienionych w pkt. VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

7.W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa:

- w pkt. VI.1, VI.5 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- w pkt. VI.9  SIWZ Wykonawcy składają łącznie;

8.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana,    Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w siwz,  Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1) Opisów  (Prospekt lub folder lub broszurę lub katalog)  dla oferowanego sprzętu, pozwalające na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wszystkich podstawowych wymagań określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

Uwaga. Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć na dokumentach (np. prospektach, folderach, broszurach lub katalogach) przy opisie nr parametru z załącznika nr 6,  który potwierdza spełniania przez oferowane dostawy wszystkich podstawowych wymagań określonych przez Zamawiającego

- Ponadto do oferty należy załączyć:

## 1)Formularz ofertowy – wzór formularza Załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania)

2)Formularz cenowy – wzór formularza Załącznik nr 1a do SIWZ (wskazana data podpisania)

3)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

4) Załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.

Uwagi do pkt. VI siwz

1.Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 t.j. ).

3.Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

4.Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo  podwykonawca ,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej

7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3.Wszelką korespondencję przekazywaną pisemnie przez Wykonawcę należy kierować pod podany adres Zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

4.Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl, a faxem na nr  032 262 34 22.

5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. nr ZP /20/ZCOSzpSp/2018

6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest :

W kwestiach formalnych - Małgorzata Warszawska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany wnieść wadium.

IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 Ustawy .

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  30 dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 i  wymaganiami siwz.

3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

6.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.Wskazane jest, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

8.Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 - 4 i 9 niniejszej SIWZ;

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)  Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy w jednej z form określonych w pkt. VII. 1 siwz.

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia  18.04.2018r  do godz. 8.30 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  i oznakować w następujący sposób: Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kancelaria, piętro I i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz poniższym zapisem:

„Oferta w postępowaniu na zadanie

„Dostawa kardiotokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG”

nr sprawy: ZP/20/ZCOSzpSp/2018,

NIE OTWIERAĆ przed dniem ................................ o godz. ................................."

Dla ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową lub kurierską..

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu  18.04.2018r o godz 9.00  w siedzibie  Zamawiającego tj. w ZCO Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 nr pok. 213.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy PZP.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

5. Otwarcie ofert jest jawne

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zco-dg.pl   informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.

2.Cenę oferty należy określić w złotych (PLN)  w wysokości brutto oraz podać wartość netto, jak również kwotę należnego podatku VAT .

3.Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

4. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

5.Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

6. Płatność dokonana zostanie w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryterium:

„Łączna cena ofertowa brutto” – C;

„Okres gwarancji” – G

„Czas reakcji serwisu”- S

2.Powyższemu kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto (C) | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x100pkt Cena badanej oferty |
| Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. |  |  |  |
| Okres gwarancji(G) | 20% | 20 | Okres gwarancji badanej oferty G = ----------------------------------------- x 100 pkt najdłuższa zadeklarowana gwarancja |
| Wykonawca może zadeklarować długość okresu gwarancji nie krótszy niż 24 m-cy. Termin okresu gwarancji należy określić w miesiącach. Brak deklaracji terminu w pkt IV Formularza ofertowego bądź jego określenie poniżej terminu minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. |  |  |  |
| Czas reakcji serwisu (S) | 20% | 20 | Czas reakcji powinien być liczony od dnia i godziny zgłoszenia awarii lub niesprawności - jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godz. 14.00, natomiast jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godz. 14.00 – dniem zgłoszenia jest godzina 8.00 następnego dnia roboczego Czas reakcji serwisu będzie oceniany według poniższej punktacji: - za czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia – do 24 godzin – Zamawiający przyznaje 100 pkt - za czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia – do 48 godzin – Zamawiający przyznaje 60 pkt - za czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia – do 72 godzin – Zamawiający przyznaje 30 pkt - za czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia – powyżej 72 godzin – Zamawiający przyznaje 0 pkt |
| Łączna suma punktów w kryterium 1, 2, 3 |  | 100 |  |

Po dokonaniu przeliczeń wg. powyższych wzorów matematycznych (kryterium 1, 2, 3) oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów w kryterium 4, uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (C - 60%, G-20%, S-20%) i podsumowane.

4.Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy  załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy powołującego się na potencjał innych podmiotów, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zobowiązanie danego podmiotu lub podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,   treści których musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz, przewidujący również zakres i warunki dopuszczalnych zmian.

XVIII. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a)w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.

b)w przypadku zakończenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na inny o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w umowie. Zmiana sprzętu może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.

c)W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia, stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

d) zmiany wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej siwz, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

Opracował : Małgorzata Malinowska

Zaakceptował : Sylwia Krzysztofiak

Zatwierdził : p.o.Dyrektor  - lek. Zbigniew Grzywnowicz

WZÓR – dla każdego pakietu należy przedstawić odrębny formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – wzór

FORMULARZ   OFERTOWY

do postepowania na „Dostawa kardiotokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG”

Pakiet nr …….. - ……………………………………………………………………………

(wpisać nr pakietu)                                         (wpisać nazwę pakietu)

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………***

Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 1a:

netto : .......................PLN tj. słownie : .........................................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : .......................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .

słownie : ......................................................................................................

III. Akceptuję termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. Udzielam gwarancji ………... m-cy licząc od daty końcowego ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia (minimalna długość okresu gwarancji 24 m – cy)

V.  Oświadczam, iż zrealizuję zamówienia zrealizuję : 21 dni od podpisania umowy

VI. Deklaruję czas reakcji serwisu ………………….godzin od dnia zgłoszenia (maksymalny czas reakcji serwisu do 72 godzin od dnia zgłoszenia)

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

....................................                                                                  …………… ................................................

Data                                        	                        podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie

prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo

WZÓR

Załącznik nr 1a

FORMULARZ   CENOWY

Składając w imieniu :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Dostawa kardiotokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG”

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

Pakiet nr 1*  – Dostawa kardiotokografu

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiotokograf | Szt | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2*  – Dostawa pulsoksymetru

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr | Szt | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3* – Dostawa detektora tętna płodu

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor tętna płodu | Szt | 1 |  |  |  |  |

Pakiet nr 4* – Dostawa aparatu EKG

| Lp | Nazwa sprzętu | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | Szt | 11 |  |  |  |  |

* Wykonawca wypełnia tabelę dotycząca pakietu w zakresie którego składa ofertę.

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

……………………………….

data

……………………………………………………………….

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: „Dostawa kardiotokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG”

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. tj.:

- w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości netto nie mniejszej niż :

| Pakiet nr 1* | 8.000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2* | 3.000,00 zł |
| Pakiet nr 3* | 200,00 zł |
| Pakiet nr 4* | 20.000,00 zł |

*niepotrzebne skreślić. Wykonawca pozostawia tylko te wartości, które dotyczą pakietu w zakresie którego składa ofertę.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu , określonych przez zamawiającego w pkt. ………………………………………….siwz (wskazać pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której określono warunki udziału w postepowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*niepotrzebne skreślić

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA: Dostawa kardiotokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG””

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy  Pzp*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze* ………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

*-   	      *niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  „Dostawa kardiotokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG” oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zmianami), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

...............................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Załącznik nr 5

Istotne warunki umowy

§1

1. Wykonawca  sprzedaje, a Zamawiający kupuje  kardiotokograf, pulsoksymetr, detektor tętna płodu oraz aparat  EKG * (niepotrzebne skreślić) - zgodnie z załącznikiem nr 1a, 6 do SIWZ oraz ofertą Wykonawcy - zwany dalej sprzętem.

§2

1. Strony ustalają wartość przedmiotu dostawy - sprzętu w wysokości :

netto : ………………………. tj. słownie :………………………………………………………………… …./100   PLN

brutto : ……………………… tj. słownie : ………………………………………………………………. …./100  PLN

w tym podatek VAT w wysokości :…………..w kwocie : ……………….. PLN

słownie :  …………………………………………………………………………  złotych  …./100 PLN

2. Cena obejmuje:

- wartość  sprzętu  medycznego, koszt dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz instalację sprzętu, jak również wszelkie inne nakłady koniecznie do uruchomienia sprzętu

- ubezpieczenie sprzętu na czas jego dostawy do chwili protokolarnego przekazania użytkownikowi sprzętu,

- szkolenie  personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu,

- podatek VAT oraz wszelkie opłaty celne i cła,

- koszty pakowania i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu,

- koszty załadunku i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wszelkie koszty opłat pośrednich,

- koszty napraw i przeglądów w okresie gwarancji.

3. Ceny określone w umowie nie podlegają waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.

4. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w ………………………..……r., wolny od wad, po instalacji gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów oraz że zaoferowane urządzenie posiada możliwość rozbudowy zgodnie z założeniami SIWZ.

5. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu lub użytkownikowi sprzętu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca wskazał jako autoryzowane serwisy. W przypadku, gdy sprzęt posiada blokady w postaci kodów serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ich w dniu dostawy sprzętu.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za otrzymany  sprzęt  w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru i instalacji sprzętu w stanie gotowym do użytku, potwierdzonym przez użytkownika sprzętu.

2. Zapłata będzie dokonana  na podstawie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.W razie opóźnienia z zapłatą, Wykonawca  może żądać odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą być także przedmiotem umowy faktoringu, forfaitingu lub umowy o zarządzanie wierzytelnościami.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczenia  kompletnego sprzętu zgodnego z SIWZ, jego montażu i uruchomieniu,  na swój koszt i ryzyko do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie  Górniczej  przy ul. Szpitalnej 13  w terminie 21 dni od podpisania umowy.

2. Dostawa i instalacja sprzętu zostanie potwierdzona protokołem zdawczo - odbiorczym  przez merytoryczną komórkę organizacyjną sporządzonym po jego zainstalowaniu i oddaniu do eksploatacji, a także uzyskaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do jego uruchomienia, wymaganych przepisami prawa.

3. W trakcie odbioru sprzętu i po jego zainstalowaniu użytkownik ma prawo dokonania sprawdzenia wszystkich parametrów zaoferowanego sprzętu opisanego w załączniku 6 do SIWZ, który jest załącznikiem nr 1 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt najpóźniej do godziny 15.00 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, przy czym przy dostawie sprzętu obecni będą przedstawiciele merytorycznej komórki organizacyjnej i Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1 SIWZ,  telefonicznie o planowanej dostawie, najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy z uwzględnieniem miejsca dostawy, o którym mowa w § 1.

6. Niedostarczenie kompletnego sprzętu dotkniętego istotnymi wadami lub brakującej wymaganej dokumentacji jest podstawą do odmowy odbioru i wystawienia protokołu odmowy odbioru sprzętu wraz ze wskazaniem wykazu niedostarczonego sprzętu lub dokumentacji z poniesieniem kar umownych.

§5

1.W ramach niniejszej umowy  Wykonawca   zobowiązuje  się  do przeszkolenia  wskazanych przez Zamawiającego  pracowników użytkownika sprzętu w  zakresie  obsługi i prawidłowej eksploatacji  sprzętu.

2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w  siedzibie  użytkownika sprzętu po dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu w terminie uzgodnionych z użytkownikiem.

§6

Jednocześnie  z  dostawą  sprzętu  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu:

1.instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej

2.karty gwarancyjne;

3.wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;

4.niezbędną dokumentację techniczną sprzętu, w tym instrukcje serwisowe (o ile występują)

5.dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6.paszport techniczny sprzętu.

7. kody serwisowe, w przypadku gdy sprzęt posiada blokady  w postaci kodów serwisowych.

8. deklaracje zgodności CE.

§7

1. Wykonawca  udziela  ………….. miesięcy gwarancji. Terminy gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu  zdawczo - odbiorczego i oddania  sprzętu  do eksploatacji.

2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji, obejmujący wykonanie bezpłatnych przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami producenta oraz napraw w pełnym zakresie bez względu na przyczynę wystąpienia wady, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części. Wszystkie podzespoły i części dostarcza na swój koszt Wykonawca. W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 72 godziny, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy, tj. do dnia ukończenia naprawy lub uruchomienia urządzenia po wymianie części, zespołu lub podzespołu. Sprzęt zastępczy winien spełniać wszystkie wymogi SIWZ oraz posiadać te same funkcjonalności co przedmiot umowy, z tym że może mieć inny rok produkcji, nie starszy jednak niż  rok produkcji zaoferowanego sprzętu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż  …………………….. (czas reakcji serwisu) godziny od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze).

4. Wykonawca w przypadku awarii sprzętu w czasie gwarancji zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o każdy dzień trwania awarii. Serwis gwarancyjny, naprawy  i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie użytkownika sprzętu.

5. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą użytkownika sprzętu, Wykonawca zapewni:

a) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia awarii;

b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis.

6. Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad przedmiot umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu), wynikłym nie z winy użytkownika sprzętu.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył   Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego, sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

8. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu pogwarancyjnego oraz dostępność części zamiennych przez okres trwania gwarancji.

9. Wszelkie wymagane lub zalecane przed producenta sprzętu przeglądy serwisowe wraz z dojazdem do siedziby użytkownika sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona bezpłatnie. Przeprowadzenie przeglądu serwisowego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem  i przekaże protokół użytkownikowi sprzętu.

10. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta, zgodnie z informacją zawartą w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi.

11. O planowanym terminie wykonania przeglądu Wykonawca powiadomi użytkownika sprzętu na co najmniej 4 tygodnie przed końcem ważności przeglądu sprzętu.

12. Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatny przegląd  techniczny sprzętu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi użytkownika sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół użytkownikowi sprzętu.

13. Wykonawca zapewnia kontakt i konsultacje telefoniczne z inżynierami serwisu 24h na dobę w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

14. Wykonawca zapewnia bezpłatną  aktualizację oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – dotyczy pakietu 1, 2 (niepotrzebne skreślić)

15. Wykonawca zapewnia bezpłatny przyjazd inżyniera serwisu i diagnostyki usterki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego paragrafu umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

17. Od dnia przekazania przedmiotu umowy użytkownik zakupionego i zainstalowanego sprzętu ponosi koszty eksploatacji wynikające z użytkowania i jednocześnie jest odpowiedzialny za dokonywanie przeglądów, ewentualnych konserwacji i napraw w ramach udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

§8

1. Jeżeli  Wykonawca nie  wykona  lub nienależycie wykona niniejszą umowę  w  zastrzeżonym terminie, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia oraz odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

2. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, jego zainstalowaniem lub uruchomieniem albo przeszkoleniem pracowników, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu którejkolwiek z tych czynności.

3. W przypadku gdy Wykonawca dopuści się opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych lub serwisowych, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara nie jest naliczana od dnia dostarczenia sprzętu do dnia jego zwrotu. W przypadku braku dostarczenia kodów serwisowych uniemożliwiających prawidłowe działanie sprzętu, o ile były wymagane, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

4. Kary umowne wskazane w pkt. 1 i 3 mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w  § 2.

5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokonuje demontażu i odbioru dostarczonego sprzętu.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości większej od zastrzeżonej kary umownej.

§9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a)w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.

b)w przypadku zakończenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na inny o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w umowie. Zmiana sprzętu może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.

c)W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia, stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany, wyrażenie ewentualnej zgody na zmianę terminu realizacji umowy.

d) zmiany wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

3.Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie   strony.

4.Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

§ 10

Dodatkowe postanowienia umowy

- Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym ryzyku niewykonania lub nienależytego wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o wyrobach medycznych oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

Wykonawca:                                                                                                                                   Zamawiający:

- Załącznik nr 6

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA ……………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego sprzętu, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1*: Dostawa kardiotokografu

| Kardiotokograf - ginekologia położnictwo – 2 sztuki |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2017r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LED, pochylany o przekątnej ≥ 10 cali | TAK |  |
|  | Budowa modułowa z wygodną rączką do przenoszenia aparatu | TAK |  |
|  | Waga urządzenia bez kardiomonitora ≤ 6kg | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania AC 100-250 V | TAK |  |
|  | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne i pokrętło | TAK |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu ≥ 2 godziny | TAK |  |
|  | Widoczny na ekranie wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu KTG kardiomonitor transportowy o przekątnej ekranu min. 4” i min. podstawowych funkcjach monitorowania pacjentki (EKG, NIBP, SPO2, TEMP). Możliwość szybkiego wpięcia oraz wypięcia kardiomonitora z jednostki głównej, tj. aparatu KTG. Możliwość użycia kardiomonitora jako samodzielnego urządzenia | TAK |  |
|  | Po wpięciu kardiomonitora, wyświetlanie parametrów monitorowania (krzywych i wartości cyfrowych EKG, NIBP, SPO2, TEMP) na ekranie głównym aparatu KTG | TAK |  |
|  | Po wpięciu kardiomonitora, w aparacie KTG dostępność min. 6 różnych ekranów monitorowania płodu i matki, w tym ekran dużych znaków. Szybka zmiana ekranów w technologii przesuwanych dotykowo ekranów | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne ≥ 90 godzin | TAK |  |
|  | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym: 5-20 sekund i wyłączanie na stałe | TAK |  |
|  | Alarm parametrów razem z odpowiednimi wycinkami krzywych ≥ 300 zdarzeń | TAK |  |
|  | Trójpoziomowy system alarmów z możliwością podglądu alarmów wizualnych w promieniu 360˚ | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu badania w zakresie od minimum 10 min. do 480 min. z krokiem co 10 min. | TAK |  |
| - 3. | Widoczny na ekranie wybrany czas badania i upływający czas wybranego okresu badania po starcie monitorowania. | TAK |  |
| - 4. | Zakres pomiarowy FHR min.30-250 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiarowa FHR min. ±1bpm | TAK |  |
|  | Zakres głośności tętna płodu min. 5 poziomów | TAK |  |
|  | Zakres głośności alarmów min. 5 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
|  | Zakres głośności FHR min. 5 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
|  | Zakres jasności ekranu LCD min. 5 poziomów | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pauzy alarmów w zakresie 1 - 10 min i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
| - 5. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| - 6. | Robocza częstotliwość fal ultradźwiękowych min. (1MHz - 3MHz) ±10% | TAK |  |
|  | Średnia wartość szczytowego natężenia dźwięku między impulsami <100mW/c m2 | TAK |  |
| - 10. | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcje monitorowania ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| - 11. | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy FHR | TAK |  |
| - 14. | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej. | TAK |  |
| - 17. | Ujednolicone gniazda oraz automatycznie identyfikowalne czujniki FHR, TOCO i FM | TAK |  |
| - 18. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego typu | TAK |  |
| - 19. | Wodoszczelność przetworników | TAK |  |
| - 21. | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |
| - 22. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu matki | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
|  | Zakres sygnału Toco minimum 0-100 | TAK |  |
|  | Możliwość zerowania funkcji TOCO na wartość 0, 5, 10, 15, 20 | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja zerowania | TAK |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2,3 cm/min | TAK |  |
|  | Szerokość papieru min 130 mm | TAK |  |
|  | Alarm techniczny w przypadku niedomknięcia podajnika z papierem. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty | TAK |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez wejście USB | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł telemetrii, pozwalający stosować głowice bezprzewodowe. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podstawę jezdną z koszykiem na akcesoria, na czterech niezależnych , skrętnych kołach. Przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulec | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o centralę monitorującą | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu monitora głowica FHR - 2 szt., głowica TOCO - 1 szt., ręczny znacznik FM - 1 szt., pasy do zapinania głowic - 3 szt., żel | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 2* - Dostawa pulsoksymetru

| Pulsoksymetr- ginekologia położnictwo – 4 sztuki |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2017r |  |

| LP. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | - Opis parametrów |  |  |  |  |
| 1. | Pulsoksymetr stacjonarno-przenośny |  | TAK |  |  |
| 2. | Waga z akumulatorem: max 1,5 kg |  | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 245mm x 84mm x 85 mm |  | TAK |  |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz |  | TAK |  |  |
| 5. | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 5 godzin pracy z możliwością rozbudowy o kolejne 5 godzin |  | TAK |  |  |
| 6. | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin |  | TAK |  |  |
| 7. | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu |  | TAK |  |  |
| 8. | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% |  | TAK |  |  |
| 9. | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250 bpm |  | TAK |  |  |
| 10. | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±5 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±5 cyfry[%] Noworodki Od 70% do 100%: ±5 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±5 cyfry[%] |  | TAK |  |  |
| 11. | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 6” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej |  | TAK |  |  |
| 12. | Regulacja jasności wyświetlacza min. 4 poziomów |  | TAK |  |  |
| 13. | Min. 3 tryby pracy wyświetlacza(duże znaki, duże znaki z krzywą SpO2, duże znaki z mini trendem, krzywa SpO2 oraz małe parametry cyfrowe) |  | TAK | - . |  |
| 14. | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów |  | TAK |  |  |
| 15. | Ustawianie granic alarmów wszystkich parametrów |  | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 30 sekund, min., 1min.,1,5 min., 2 min., |  | TAK |  |  |
| 17. | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe SpO2 oraz częstości tętna |  | TAK |  |  |
| 18. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 5 poziomów |  | TAK |  |  |
| 19. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |  | TAK |  |  |
| III. | Parametry wyświetlane |  | TAK |  |  |
| 1. | Częstość pulsu |  | TAK |  |  |
| 2. | Procentowy pomiar SPO2 |  | TAK |  |  |
| 3. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej |  | TAK |  |  |
| 4. | Siła pulsu |  | TAK |  |  |
| 5. | Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator |  | TAK |  |  |
| 6. | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji |  | TAK |  |  |
| 7. | Przegląd trendów tabelarycznych i graficznych z min 350 godzin w rozdzielczości nie gorszej niż10 sekund. |  | TAK |  |  |
| 8. | Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min.30 min. |  | TAK |  |  |
| 9. | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora |  | TAK |  |  |
| IV. | Pozostałe parametry |  | TAK |  |  |
| 1. | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu |  | TAK |  |  |
| 2. | System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji |  | TAK |  |  |
| 3. | Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2 |  | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość podłączenia do drukarki |  | TAK |  |  |
| 5. | Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Oprogramowanie w języku polskim. |  | TAK |  |  |
| 6. | Wyświetlane komunikaty w języku polskim |  | TAK |  |  |
| V. | GWARANCJA |  | TAK |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące na pulsoksymetr: Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. |  | TAK |  |  |
| VI. | INNE |  | TAK |  |  |
| 1. | Instrukcja pisemna w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 2. | Oprogramowanie pulsoksymetru w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 3. | -wielorazowy czujnik SpO2 typu gumka na palec dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| 4. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |  |
| 5. | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) |  | TAK |  |  |
| 6. | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu |  | TAK |  |  |

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 3* - Dostawa detektora tętna płodu

| Ultradźwiękowy detektor tętna płodu - ginekologia położnictwo – 1 sztuka |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2017r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Opis parametrów |  |  |
| 1. | Ultradźwiękowy detektor tętna płodu, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017/2018 | TAK |  |
| 2. | Wyświetlacz: ekran ciekłokrystaliczny z tylnym podświetleniem | TAK |  |
| 3. | Wielkość: (wys.) 130mm X (szer.) 85mm X (gł.) 30mm | TAK |  |
| 4. | Czuła sonda pomiarowa połączona z urządzeniem za pomocą trwałego kabla | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz czasu pracy, ustawione parametry systemowe nie zmieniają się po wyłączeniu zasilania | TAK |  |
| 6. | Waga urządzenia z baterią ≤ 300 g | TAK |  |
| 7. | Moc wyjściowa audio ≥ 1000mW rms | TAK |  |
| 8. | Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach bez sygnału lub naciśnięcia przycisku | TAK |  |
| 9. | Napięcie baterii: znamionowe 3,6 V | TAK |  |
| 10. | Typ baterii: bateria litowo-jonowa | TAK |  |
| 11. | Żywotność baterii: 350 badań 1-minutowych | TAK |  |
| 12. | Częstotliwość głowicy: 1,0 MHz, 2,0 MHz, 2,5 MHz ±1% | TAK |  |
| 13. | Zakres pomiaru tętna płodu FHR 50 ~ 210 bpm monitorowania. | TAK |  |
| 14. | Ogólna czułość: ≥ 90 dB I ob (mW / cm2): ≤ 5 mW / cm2 I SATA (mW / cm2): ≤ 7 mW / cm2 | TAK |  |
| 15. | Tryb roboczy: Impulsowa/ciągła fala Dopplera | TAK |  |
| 16. | Temperatura robocza: +5°C do +40°C Wilgotność: : ≤ 80% Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa ~ 106 kPa | TAK |  |
| 17. | Temperatura przechowywania: -10°C do +55°C Wilgotność podczas przechowywania: ≤93 % | TAK |  |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |  |
| III. | Inne |  |  |
| 1. | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 3. | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | TAK |  |
| 4. | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 4* - Dostawa aparatu EKG

| Aparat EKG 12-kanałowy - 11 sztuk |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2017r |  |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat 3,6,12 kanałowy | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja EKG | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar HR | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny, prezentacja przebiegu 3, 6 oraz 12 kanałów EKG w rozmiarze min. 7” | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu poprzez panel dotykowy oraz wydzieloną klawiaturę funkcyjną | TAK |  |
|  | Szerokość papieru min. 100mm | Podać |  |
|  | Pamięć min. 700 badań | ### TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia pamięci typu PenDRIVE | TAK |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych | TAK |  |
|  | Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody | TAK |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkość 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z przystawką do badań spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Export badania w trybie PDF i XML na nośnik zewnętrzny typu PenDrive | TAK |  |
|  | Waga max 1,5kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie : 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt), 2 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 2 kpl kabli | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe Papier milimetrowy termoczuły w rolce – 1 szt., żel do EKG w op. 250 g – 1 szt. posiadający certyfikat CE – 1 szt. | TAK |  |

* Wykonawca wypełnia tabelę dotycząca pakietu w zakresie którego składa ofertę.

Uwaga:

1) Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2)Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie  jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Data ..........................................

...................................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictw