Załącznik nr 6

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA ……………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego sprzętu, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Przedmiot zamówienia:  Dostawa łóżka porodowego

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: 2018r |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Łóżko porodowe przeznaczone na oddział położniczo - ginekologiczny zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. Możliwość ustawienia pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzące , bocznej, klęczącej, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu. | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Leże oparte na jednej kolumnie prostopadłościennej osadzonej asymetrycznie względem podstawy Konstrukcja umożliwiająca całkowite, dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu maksymalnie do 10 minut. | Tak |  |
| 3 | Długość łóżka porodowego wraz z materacem w zakresie 2000-2100mm. | Tak, podać |  |
| 4 | Szerokość łóżka porodowego w zakresie 1000-1100mm. | Tak, podać |  |
| 5 | Sterownik ręczny, elektrycznymi regulacjami: - kąta nachylenia segmentu pleców, - kąta nachylenia segmentem siedziska, - wysokości | Tak |  |
| 6 | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm (+/- 20 mm) liczonym od powierzchni materaca. | Tak, podać |  |
| 7 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 17° do 70° (+/- 5°). | Tak, podać |  |
| 8 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 25° (+/- 5°). | Tak, podać |  |
| 9 | Segment nożny leża z regulacją: - wysokości, - położenia wzdłużnego - kąta nachylenia Oraz możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0–25°. | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga -15° (+/- 5°) | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | Tak |  |
| 12 | Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka. Możliwość centralnej blokady kół oraz wyposażenie w funkcję jazdy „na wprost”. | Tak |  |
| 13 | Łóżko wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Grubość materaców maksymalnie 80 mm. Materace powinny być lekkie, żeby były łatwe podczas dezynfekcji. | Tak |  |
| 14 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym. | Tak |  |
| 15 | Materace odejmowane, zabezpieczone silikonem od spodu (w celu zapobiegania wnikania cieczy), wzmocnione płytą z kompozytu oraz stabilizowane na leżu za pomocą tworzywowych pinów/bolców wsuwanych w otwory w leżu. | Tak |  |
| 16 | Łóżko posiadające regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk. Podkolanniki mogą być ustawione także jako podpory stóp w zależności od pozycji. | Tak |  |
| 17 | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję. | Tak |  |
| 18 | Łóżko wyposażone w: - miskę z możliwością demontażu - oraz podgłówek z regulacją wysokości. | Tak |  |
| 19 | W górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki. | Tak |  |
| 20 | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg. | Tak, podać |  |
| 21 | Maksymalna waga pacjenta min. 190 kg. | Tak, podać |  |
| 22 | Deklaracja zgodności. | Tak |  |
| 23 | Dostępność części zamiennych w okresie min. 10 lat. | Tak |  |
| 24 | Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory. | Tak |  |
| 25 | Wyposażenie : - barierki boczne. | Tak |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 26 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
| 27 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 28 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji - 1 przegląd w roku. | Tak, podać |  |
| 29 | Reakcja serwisu w ciągu max. 72 h w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |
| 30 | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |
| 31 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |
| 32 | Szkolenie użytkowników sprzętu w czasie trwania gwarancji jak i w czasie pogwarancyjnym. | Tak |  |
| 33 | W okresie gwarancji w przypadku awarii sprzętu wymiana na sprzęt tej samej klasy lub wyższy na czas naprawy. | Tak |  |